Комментарии к прошивке версии 1.3

Основное отличие v1.3 от предыдущих – это переход на метод другой метод коррекции OPEN/SHORT/LOAD (OSL). Более подробно с этим методом можно ознакомиться по [1]. Если кратко, то к уже знакомым OPEN и SHORT калибровкам, добавляется LOAD калибровка по элементу (эталону), точное значение параметров которого известно заранее. Теоретически, в качестве эталона можно выбрать любой элемент (резистор, конденсатор, катушку индуктивности), но, исходя из практических соображений, для RLC-2 был выбран резистор. Значения, полученные при OSL калибровках, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и используются для коррекции результата измерений по формуле:

, где

Zo	– сопротивление, измеренное прибором при открытом входе (разомкнутых щупах);

Zs	– сопротивление, измеренное прибором при замкнутых щупах;

Zsm	– сопротивление эталона, измеренное прибором;

Zstd	– истинное сопротивление эталона;

Zxm	– измеренное значение DUT (Device under test, тестируемый элемент);

Zdut	– скорректированное значение DUT.

Все значения в этой формуле – комплексные.

Так как в приборе 8 диапазонов,  и все они требуют LOAD калибровки, то для полной настройки прибора необходимо подготовить 8 эталонных резисторов. В качестве эталонов предлагаем подобрать набор резисторов следующих номиналов.

| Диапазон | Zstd | Схема замещения |
| --- | --- | --- |
|  | Rstd | Xstd |  |
| 0 | 1Ω | 0.005μH | послед. |
| 1 | 10Ω | 0.005μH | послед. |
| 2 | 200Ω | 0.005μH | послед. |
| 3 | 2kΩ | 0.08pF | паралл. |
| 4 | 20kΩ | 0.08pF | паралл. |
| 5 | 200kΩ | 0.08pF | паралл. |
| 6 | 2MΩ | 0.08pF | паралл. |
| 7 | 15MΩ* | 0.08pF | паралл. |

* в прошивке стоит значение 10MΩ, но для более устойчивого выбора

7 диапазона лучше взять резистор номиналом около 15MΩ.

Предполагается, что такие паразитные параметры (колонка Xstd таблицы) имеют SMD резисторы типоразмера 0805 на частотах до 10кГц. Не надо искать номиналы точно по таблице, достаточно, чтобы сопротивления образцовых резисторов попали в соответствующие диапазоны. Требования к эталонам – стабильность и минимальные паразитные параметры. Если в качестве  эталонов будут использоваться не прецизионные резисторы, то их сопротивления, необходимо измерить на заведомо исправном, откалиброванном измерителе (можно на постоянном токе) с точностью 3, а лучше 4…5 знаков. Следует помнить, что не прецизионные резисторы обладают сравнительно большой температурной нестабильностью, по этому, при измерении и калибровке надо придерживаться постоянства температуры. Сопротивление резистора, нагретого теплом рук, может заметно измениться, особенно резисторов с ±10% допуском и больше. По этому, из не прецизионных лучше использовать резисторы с отклонением номинала не больше ±5%.

Но все же, лучше эталоны подобрать из прецизионных резисторов. Такие резисторы имеют отклонения от номинала ±2%, ±1%, ±0.5%, ±0.2%, ±0.1%, ±0.05%, ±0.02% и ±0.01%. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) прецизионных резисторов меньше, чем у обычных. Из практики замечено, что чем меньше процент допуска резистора, тем лучше его температурная стабильность, это означает, что такие резисторы изготовлены из более качественных и дорогих материалов.

Если Вы собираетесь подобрать эталоны из резисторов с проволочными выводами, то в [2] имеются очень полезные таблицы маркировки процентов допустимого отклонения сопротивления символами (латиницей или кириллицей).  Для LOAD калибровки диапазонов 0, 1, 2 и 3 достаточно взять любой непроволочный резистор без спиральной нарезки, и принять его индуктивность за 0.005 мкГн (Ls - последовательная индуктивность). Для диапазона 3 не важно, введете Lstd 0.005 мкГн или Cstd 0.08pF, на результат измерений это не отразится, так как столь малые величины на диапазоне 3 прибор не способен измерить с достаточной точностью. Начиная с диапазона 4 и выше, надо вводить реальное значение емкости резисторов, используемых в качестве эталонов.

Если нет возможности точно измерить паразитные параметры эталонных резисторов на промышленном RLC, то можно поступить так:

1. Сначала выполнить LOAD калибровку по SMD (типоразмер 0805) резистору номинала, близкого к выбранному эталонному резистору.

2. Измерить паразитный параметр эталонного резистора (правильно выбирайте схему замещения, последовательная для индуктивности, параллельная для емкости).

3. Ввести измеренное значение паразитного параметра в качестве L/Cstd для эталона.

4. Выполнить LOAD калибровку по эталонному резистору.

При измерении паразитных параметров резисторов следует учесть, обычно эти величины на 4 и более порядков меньше активного сопротивления, т.е. находятся на границе разрешающей способности RLC-2, либо за ней. Поэтому, показания прибора в реактивной части для резисторов могут иметь низкую стабильность, особенно это касается диапазонов 2-4.

Для контроля правильности калибровки, можно дополнительно измерить несколько конденсаторов на выбранном диапазоне. Значение Rs не должно быть отрицательным, и тангенс угла потерь должен быть в пределах справочных данных для данного типа конденсаторов.

Первоначально в приборе значения Zo и Zs равны нулю, поэтому сразу после обновления прошивки (или после сброса Open/Short калибровки) на дисплей будут выводиться ЗНАЧЕНИЯ ЭТАЛОНА (сопротивление и индуктивность или емкость), хранящееся в памяти прибора, для текущего диапазона, к примеру, при разомкнутых щупах Вы увидите:

| Rp 10.0MΩ 1k CpA 0.08pF !A7 |  | (надстрочный символ A обозначает автоматический выбор L или C, восклицательный знак ! выводится, если для данного диапазона необходима LOAD калибровка) |
| --- | --- | --- |

Чтобы прибор начал что-нибудь измерять, необходимо выполнить, как минимум, OPEN калибровку! Также не забудьте провести SHORT калибровку.

До выполнения LOAD калибровки таблицы эталонов Zstd и Zsm одинаковые, что равносильно в прежних версиях установке корректирующих коэффициентов равными 1. Также при редактировании значения эталона сохраняются одновременно в таблицы Zstd и Zsm, поэтому в меню отсутствует пункт сброса LOAD калибровки. Т.е. если Вы изменили сопротивление эталона для какого-либо диапазона, то можно считать, что до проведения LOAD калибровки для этого диапазона будет действовать корректирующий к-т 1. И, как напоминание о необходимости выполнения LOAD калибровки, рядом с номером диапазона будет отображаться восклицательный знак !

Порядок выполнения LOAD калибровки.

Первоначально необходимо ввести в энергонезависимую память прибора истинные значения сопротивления и индуктивности (емкости) эталонных резисторов (через меню Edit-Rstd (L/Cstd). Делать это проще, предварительно подключив на вход прибора образцовый резистор соответствующего диапазона, тогда при входе в меню редактирования, будет автоматически выбран эталон для текущего диапазона. «Длинным» нажатием кнопки S6 можно изменить тип вводимой паразитной реактивности эталона (индуктивность или емкость).

Собственно калибровка.

Подключаем эталонный резистор на вход прибора. Убеждаемся, что включился необходимый диапазон. Если калибровка проводится первый раз, необходимо проверить, чтобы при переключении частоты диапазон не менялся. Иначе для данного диапазона необходимо подобрать эталонный резистор с другим значением сопротивления.

«Длинное» нажатие S2, затем короткое S2 для старта калибровки. Прибор выполнит по 10 измерений на каждой частоте, результаты будут сохранены в таблице Zsm. После окончания калибровки R эталона должно быть очень близко к значению Rstd (правильно выбирайте схему замещения).

Назначение кнопок и структура меню немного изменились:

| Кн. | «Короткие» нажатия | «Длинные» нажатия | «Сверхдлинные» нажатия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим измерения | Режим отладки (вкл. – длинное нажатие S6) |  |  |
| S1 | Переключение частоты тестового сигнала (100Гц, 1кГц, 10кГц) по кругу | То же | включает режим Open/Short калибровки |  |
| S2 | последовательная (s) / параллельная (p) схема замещения | переключает R range резистор в преобразователе I/U (100; 1к; 10к; 100к) | включает режим LOAD калибровки |  |
| S3 | режим отображения результатов LC / X (вторая строка дисплея) L или C выбираются автоматически. | переключает к-т усиления (1х1; 10х1; 1х10 1х100) | Последовательно переключает прибор в режим фиксированного отображения C или L. Короткое нажатие S3 – возврат в авт. режим. |  |
| S4 | отображение R / Q / D (первая строка) | измерение реальной (Re), мнимой (Im), обеих сразу (RI) составляющих напряжения или тока | включает/выключает отображение напряжения и тока в единицах АЦП в основном режиме работы, используется для отладки |  |
| S5 | диапазон измерения Auto – на дисплей рядом с номером диапазона выводится символ «А», после нажатия диапазоны перебираются по кругу от текущего до 7, далее 0..7. Обратное включение автоматического выбора диапазона – длинное нажатие S5 | режим измерения тока или напряжения | включает автоматический выбор диапазона измерений | Включение/ выключение звукового сигнала |
| S6 | Удержание показаний (Hold), на экране отображается символ «Н» | длинное нажатие – выход из режима отладки | включает/выключает режим отладки в режиме редактирования эталонов переключает тип реактивности (L/C) | Вход в меню прибора. |

Структура меню:

| Название | Описание, действие |
| --- | --- |
| Settings | Установки |
| Save auto | Автоматическое сохранение в EEPROM режимов работы прибора (частота, схема замещения, режим отображения). Ресурс EEPROM – 1000000 циклов стирания/записи, по умолчанию автоматическое сохранение выключено. |
| *Save now | Сохранение текущего режима работы в EEPROM. Установите наиболее часто используемые параметры для измерений, выберите этот пункт меню, и при следующем включении прибор восстановит настройки. |
| *Sound on | Включить звук. |
| Sound off | Выключить звук. |
| *ADC 250kHz | Тактовая частота АЦП для режима 1 и 10кГц |
| ADC 100kHz | Тактовая частота АЦП. Обязательно установить при частоте питающей сети 60Гц |
| *OSL on | Коррекция OSL включена. |
| OSL off | Выключить OSL коррекцию. Этот режим предполагается использовать при первоначальном запуске прибора. |
| Reset to def |  |
| Open/Short | Сброс результатов open/short калибровки. |
| Settings | Сброс к первоначальным настройкам. |
| Edit | Редактирование |
| Rstd | Редактирование активного сопротивления эталонов. |
| L/Cstd | Редактирование паразитных параметров эталонов. |
| Coeff U bias | Редактирование к-та для измерения Ubias |

В прошивке v1.3 добавлена подача короткого звукового сигнала при установившихся показаниях. Критерий – три измерения подряд с отклонением не более 30 единиц АЦП.

Перечень изменений по всем версиям прошивок содержится в файле CangeLog.txt

Хотим также выразить благодарность участникам форума http://pro-radio.ru, внесшим свои предложения по усовершенствованию прибора, и оказывающим помощь другим радиолюбителям в повторении этой конструкции!

Литература:

1. HP, Application Note 346-3, «Effective Impedance Measurement Using OPEN/SHORT/LOAD Correction», http://www.hpmemory.org/an/pdf/an_346-3.pdf

2. Классификация и конструкции резисторов,  http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/21.htm